## Sheet1
国家级人才引进配套“热裂解气相色谱-质谱质谱”购置项目设备清单
序号 | 采购品目 | 主要技术指标 | 是否进口
1 | 热裂解气相色谱-质谱/质谱 | 1、气相色谱仪参数： 1.1 色谱性能： 1.1.1 保留时间重现性≤0.008%或≤0.0008min 1.1.2 峰面积重现性≤0.5% RSD 1.1.3 仪器搭配≥7英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息 ▲1.1.4 具有不低于5个色谱柱智能钥匙接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱型号，生产时间，进样次数，使用时间，最大应用温度等信息，满足数据完整性需求，需提供触摸屏上素朴住最大使用温度和生产时间的截图作为证明材料 1.2 分流/不分流进样口(带电子气路控制)： 1.2.1 EPC压力设定范围：0-100psi 1.2.2 最高使用温度：≥400˚C 1.2.3 压力精度为：≤0.001psi 1.2.4 分流/不分流进样口有控制分流比的流量传感器，分流比可达≥10000:1 1.2.5 流量设定范围：0-1200mL/min 1.2.6 快速扳转式顶盖进样口系统，更换衬管无需要拆卸螺丝 1.3 柱温箱: 1.3.1 操作温度范围高于环境温度+4℃至450℃ 1.3.2 柱箱冷却降温（22℃室温），从450℃到50℃需要时间：≤4min 1.3.3 环境温度敏感度：环境温度变化1℃ ,柱箱温度变化：≤0.01℃ 1.3.4 不低于20梯度/21平台程序升温 ▲1.3.5 可扩展最大升温速率：≥700℃/min。仪器到货后需将拓展附件在现场安装演示 1.4 液体自动进样器： 1.4.1 液体进样量范围：通常介于0.01-50μL之间，提供软件截图 1.4.2 自动进样器位数：不少于165位； 1.4.3 进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，速度范围1-3000ul/min，提供软件截图并实际进样作为验收； 1.4.4 进样器可拓展选择加热、制冷功能、震摇、标签自动识别功能，并实现自动配标液、衍生化等操作（提供软件设定界面作为证明材料）； 1.4.5 面积重现性：小于0.3% RSD（提供官方证明材料及其官方网站链接）； 1.4.6 交叉污染：＜十万分之一； ▲1.4.7自动进样器具备两层，三层等多次进样功能，提供相关参数设置软件截图作为证明，并实际进样作为验收； 2、质谱仪参数： 2.1 质谱性能： 2.1.1 质量数范围: 10-1000amu 2.1.2 灵敏度：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) EI MRM模式：100fg八氟奈,信/噪比≥15000:1(272—222 ) EI MRM模式：10fg八氟奈,信/噪比≥1500:1(272—222 ) ▲2.1.3验收指标： 1）仪器检测限指标及灵敏度，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，IDL(MRM): ≤2.0fg ，10fg 八氟萘 连续8次进样，99%置信区间（须于投标文件中随附5份验收报告作为证明文件）；EI MRM 信噪比：1 µL 100 fg/µL 八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的信噪比大于40000:1 (RMS)； PCI MRM信噪比：1μL 100 fg/μL 苯甲酮对 m/z 183 & 105(CH4) 离子对的信噪比大于50:1 (RMS)； 2）定量能力要求：取西柚酮（cas号4674-50-4）标准溶液，配置成 5 μg/L和0.5μg/L，分别进样 1 μL和 10 μL，采用多反应监测模式扫描146.8-91离子对和全扫描模式两种方式，连续进样8针，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，要求达到IDL(MRM): ≤ 1 μg/L(1μL进样)，IDL(MRM): ≤ 0. 1μg/L(10μL进样) 99%置信区。需提供带有该化合物与NIST谱库对比定性的质谱图结果和定量软件中实际结果的视频作为证明文件。 2.1.4 分辨率：0.4-4amu连续可调 2.1.5 扫描速度：≥20000 Da/秒 2.1.6 最大MRM扫描速率：≥800个MRM/秒 2.1.7 最小SRM扫描时间：≤0.5ms 2.1.8 动态线性范围:≥6.0×107 2.2 离子源: 2.2.1 独立的EI源 ▲2.2.2 最大离子源能量：≥280Ev。投标文件须提供软件截图证明，如不能达到，需配置4套离子源 2.2.3 离子源温度：独立加热，最高温度：≥350℃ 2.2.4 接口传输线温度：可控温，最高温度：≥350℃ ▲2.2.5 无损双灯丝设计，最大灯丝电流：≥300uA ▲2.3 质量分析器： 2.3.1质量分析器是由低热膨胀率的材质组成，膨胀率需≤1 m/m K x 10-6 ，能独立温控，最高可达 200˚C，实现热清洁，免于人工维护，如不满足该指标需额外提供两套四极杆质量分析器以供维护时更换使用（提供该参数设定软件界面截图或操作视频） 2.3.2 四极杆质量分析器最高温度≥200˚C(非预四极杆加热)。投标文件须提供软件控制四极杆温度截图证明，如不能达到，需配置4套GPC净化系统及4套备用四极杆 2.3.3 碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0-5.0ml/min可调，提供软件截图证明 2.3.4 碰撞能量：0-60eV 2.3.5具有保留时间自动校准功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果，保留时间锁定可精确到小数点后第三位（提供使用保留时间自动校准功能的软件操作视频和公开发表的文章作为证明，要求提供2025年内发表的核心期刊） 2.4 扫描功能： 2.4.1 提供全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、选择反应扫描模式(SRM)、多反应扫描模式（MRM）等多种模式 2.5 检测系统： 2.5.1 检测器：三次电子倍增器检测器 2.6 真空系统： 2.6.1 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统 2.6.2 具有自动检漏功能,如果出现泄漏会自动报警和预处理 2.7 工作站系统： ▲2.7.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，包含未知物解析、解卷积（非NIST带有的AMDIS）功能，投标文件须提供两种功能的软件操作界面证明 2.7.2 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能 2.7.3 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作 2.7.4 操作环境：Windows 10或更高 2.7.5 谱库: NIST20谱库和化学结构式库 2.7.6 质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描，投标文件须提供厂家证明材料，并作为重点验收指标 ▲2.7.7仪器经过绿色实验室ACT环保标签认证，环境影响因子≤40，或获得节能减排碳中和认证证书,，需提供环境影响因子小于40的ACT官方证书或节能减排碳中和认证证书和在线查询结果作为证明材料。 2.7.8 工作站配置： 处理器（CPU）： 最新一代高性能处理器（例如 Intel Core i9或 Xeon W 系列），核心数不少于8核。内存（RAM）：≥128 GB 存储（Storage）：必须配置双硬盘系统。系统盘/高速盘：≥1TB NVMe SSD (用于安装操作系统和应用软件)。数据盘/存储盘：≥50TB HDD (用于存储原始数据)。显示器：≥27英寸 高分辨率显示器 (1920x1080及以上)。操作系统：正版 Windows 10/11 专业版 或 Windows Server。机箱需预留不少于2个额外的3.5英寸硬盘位和1个M.2插槽，以供未来扩展间 2.7.9 通讯数据线不少于8m。 3.热裂解系统 3.1.主要功能 用于高温处理高分子，生物质等固体样品，将其中的有机化合物热脱附出来，或者裂解成小分子，由载气带入到GCMS的进样口中，实现分离和分析。 3.2.技术要求 3.2.1 重复性：聚苯乙烯样品，在550℃裂解得到的三聚体(SSS)和硬脂酸甲酯（内标）峰面积比值的RSD<3% 3.2.2 EGA 重现性：聚苯乙烯EGA峰最高点温度 RSD≤2% 3.2.3 分析方法：单击式 双击式(热脱附和裂解) EGA-GC/MS 3.2.4 裂解技术：垂直微炉式（采用高温陶瓷加热） 3.2.5 裂解温度：室温+10℃ —1000℃ （1℃ step）/±0.1℃ 3.2.6 裂解温度程序：4阶段(1-600℃/min; 1℃/min step) 3.2.7 裂解时间：0.1-999.9min(0.1 min step) 3.2.8 保持时间：0.1-999.9min(0.1 min step) 3.2.9 裂解炉冷却：压缩空气或氮气做冷却气，裂解炉在10分钟内从800℃冷却至50℃ 3.2.10 裂解器-GC接口(ITF)：多层处理的去活化超合金针 3.2.11 ITF温度控制范围：40-450℃ （1℃ step）/±0.1℃ 3.2.12 ITF温度程序：自动或手动模式 3.2.13 进样器：热脱附和裂解时样品杯上下移动或自由落体 3.2.14 样品杯：去活不锈钢样品杯50μL和80μL 3.2.15 过热保护：PY:1100℃, Interface (ITF):500℃ 3.2.16 电源：200-240 VAC, 50/60 Hz, 400W(MAX） 3.2.18 可兼容市面上所有品牌的GCMS，仪器安装在进样口上，死体积小，无传输线，无冷凝和交叉污染风险（需提供仪器原理图和实物安装图，证明没有传输线，仪器安装在进样口上方，否则不满足要求） 4、配置要求 4.1 GCMSMS质谱主机(EI源)1套 4.2 气相色谱主机1套 4.3 分流/不分流进样口(含电子流量控制)1套 4.4 液体进样器1套 4.5 风味数据库1套 4.6 质谱操作软件1套 4.7 仪器控制、数据处理工作站及图谱输出设备1套 4.8 NIST质谱谱库1套 4.9 质谱色谱柱 2根 4.10 稳压电源一套 4.11 其他附件：分流/不分流衬管10根，进样隔垫100个，螺纹口瓶盖和透明样品瓶各100个，O形圈20个，密封垫20个，柱螺帽4个，氦气过滤器1个，机械泵油1瓶 4.12 安装工具包1套 4.13 热裂解器主机和控制器，包括配件包，1套； 4.14 控制软件，1套； 4.15 热裂解安装包 1套； 4.16 裂解样品杯，100个/瓶，2瓶； 4.17 裂解针，3根/包，2包； 4.18 裂解石英管，2根； 4.19 长挂钩，50个/瓶，1瓶； 4.20 石墨垫，5个/包，2包 4.21 通讯数据线（＞8m） | 否