## Sheet1
国家级人才引进配套“超高分辨气质联用仪”购置项目设备清单
序号 | 采购品目 | 主要技术指标 | 是否进口
1 | 超高分辨气质联用仪 | 1. 设备用途 1.1. 高通量农药、环境污染物、毒物及非法添加物等目标化合物和未知物的同时筛选、定性、定量、确证。 1.2.代谢组学；食品组学研究、 天然产物测定。 1.3. 药物合成，未知有机化合物机构鉴定分析。 2. 工作条件 2.1．电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 2.2．环境温度：18 to 25℃； 2.3. 相对湿度：40-60% 2.4. 仪器可连续正常运行。 2.5．工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。 3. 质谱部分技术参数 3.1 真空系统 采用五级单涡轮泵设计，为真空腔提供足够的真空度。 3.2 配备独立超惰性材料的EI源和化学源(CI)。 3.2.1无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜必须整合在单一的套筒内，离子源整体拆卸无需停泵泄真空。 3.2.2 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。 3.2.3必须具有独立的RF透镜，能够有效消除四级杆边缘场效应 3.2.4精确调节的灯丝发射电流最大可到350 µ 3.2.5与CI源共用推斥极，透镜组、灯丝等部件，降低仪器成本 ★3.2.6离子源更换及维护，需提供证明文件 3.2.6.1 清洗离子源无需关机泄真空，2分钟内即可取出整个离子源，进行清洗维护 3.2.6.2 离子源清洗完毕后，可在30分钟之内达到正常样品测试状态 3.2.6.3 EI/CI切换无需关机泄真空，3分钟内即可取出在EI和CI之间切换 3.2.6.4 可30min内实现EI模式和CI模式切换，并达到正常样品测试状态 3.2.6.5 不卸真空更换色谱柱功能，可以在不添加任何辅助部件的情况下，5分钟之内直接更换色谱柱 3.2.6.6 长时间维护进样口时，无需质谱关机卸真空，即可免于空气进入色谱柱，提高色谱柱使用寿命 3.2.7  化学源：包括正化学源（PCI）、负化学源（NCI）和复合式 EI/CI 3.2.7.1 *电子流量同时控制两路CI反应气流速, 可实现不同时间对不同反应气流速的控制，对样品中各个不同化合物的分析进行优化。软件控制对一个样品分析时两种CI反应气的自动切换。 3.2.7.2 *一次色谱或直接进样分析，实现同时正负离子切换 3.2.8 提供可变电离能量（VeV）技术，实现不同离子化能量碎裂，获取分子离子峰。 ★3.3 质量分析器：采用四极杆与高分辨静电场轨道阱串联组合质谱。（提供证明材料，若为飞行时间需加配2套飞行时间质量分析器用于提高分辨率） 3.3.1 质量范围：四极杆质量范围≥m/z 2000；高分辨检测器质量范围≥m/z 3000。 ▲3.3.2 S型离子光学通道：AABG功能（Advanced active beam guide），通过S型完全离轴质量过滤器去除中性粒子和高速团簇，避免中性粒子等噪音主要来源进入四极杆，降低噪音。 3.3.3 四极杆：要求金属分段双曲面四极杆，且具有AQT功能（Advanced quadrupole technology），四极杆分辨率可调，其选择性达0.4-1.2 Da。 3.3.4 自动增益控制：通过自动增益控制离子注入数量。 3.4 分辨率： ★3.4.1 要求所提供设备的最大分辨率为60,000(200m/z) 3.4.2分辨率具备7,500、15,000、30,000、60,000四档分辨率可调(200m/z) ▲3.5 质量精度：24小时内质量精度漂移小于1ppm(内标法) ▲3.6 灵敏度： 3.6.1 全扫描Full Scan 灵敏度： 100fg OFN柱上进样 S/N优于10000:1; 3.6.2 最低检出限： IDL≤6fg OFN (连续8次进样10fg/uL OFN，1ul进样量，峰面积精度在99%置信水平下，检出限小于6fg) 。 3.6.3 正CI灵敏度：10pg Benzophenone(BZP)柱上进样 S/N优于150:1; 3.7 动态范围：高达6个数量级电子动态线性范围 3.8 高分辨质量分析器：要求真空度小于10-10mbar. ★3.9 检测器: FT无损检测，质谱如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗性类型检测器的，需提供10个备用。 3.10 可提供多种扫描模式： 3.10.1高分辨全扫描MS 3.10.2高分辨选择离子扫描SIM 3.10.3高分辨全子离子碎裂扫描（AIF） 3.10.5 高分辨PCI扫描，NCI扫描，PCI和NCI同时扫描。 3.11 软件：质谱数据处理软件可依据谱库中标准保留时间和精确质量数，同位素丰度等质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜索, 并显示搜索结果。搜索结果应显示每个化合物的实测保留时间和多个离子的精确质量数，以供使用者准确定性。 3.11.1 定性软件能够充分发掘高分辨率精确质量谱图和产物离子谱图的丰富信息。 *3.11.2 新一代解卷积软件可从多个叠加图谱中快速分离、提取单一化合物谱图信息，能够获得纯净质谱图，并进行NIST谱库检索，具有高分辨过滤功能，使用高分辨过滤值，从而进行化合物快速鉴定。 3.11.3软件可以自动识别样品组间的显著性差异，并通过精确质量数谱库检索进行化合物鉴定。 4气相色谱部分技术参数 4.1 保留时间重现性：<0.0008min 4.2 峰面积重现性：<0.3% RSD 4.3 7英寸彩色电容触摸屏 4.3.1 支持9种语言，可通过USB接口升级固件版本。 4.3.2 仪器和耗材健康追踪（警报通知）。提供多种诊断功能。 4.3.3 内置视频维护操作指南。可通过触摸屏一键检漏，支持一键重置仪器。需提供触摸屏一键检漏，一键重置仪器照片 4.3.4 可通过触摸屏直接设定进样口、气相检测器、自动进样器参数，包括温度，流速等参数，实时信号检测。 4.4. 柱温箱 4.4.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃ 4.4.2 温度控制精度：0.1℃ 4.4.3 程序升温：32阶／33平台 4.4.4 高升温速率：125℃／min 4.4.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C） 4.4.6温度稳定性：0.01℃/1℃ ▲4.4.7 柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动自动点亮（需提供官方证明文件） 4.5. 电子压力控制器 4.5.1 压力范围：0～1050kPa（152psi） 4.5.2 全程压力范围内控制精度： 0.001psi 4.5.3最大分流比：12500:1 4.6. 分流不分流进样口 4.6.1进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块 4.6.2 进样口维护无需搬动液体进样器即可完成 4.6.3 进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护（ 4.6.4 最高使用温度：400℃ 4.6.5 支持CSR大体积进样技术，最大支持50μL进样量 4.6.6 可升级为反吹模式，兼容柱前，柱中以及柱后反吹 4.6.7 适用于所有 0.05 mm-0.53 mm 内径毛细管柱 4.6.8 进样口及色谱柱支持一键检漏，检测系统是否存在漏气 4.6.9 支持即时连接柱锁扣，免工具即可完成色谱柱的连接 4.6.10 仪器状态计数器，自动记录进样次数并可根据自主设定的进样次数阈值进行自动提醒，包括进样口隔垫、衬管、色谱柱切割维护、进样口清洁、色谱柱更换、镀金密封垫更换、预柱更换、载气过滤器更换、分流过滤器更换的进样次数。 4.7多功能自动进样器 4.7.1 X-Y-Z三维移动机械手系统，可实现液体自动进样、静态顶空自动进样、固相微萃取、动态顶空等多种进样功能。 4.7.2 无需人为干涉，可以实现任意进样模式的自动切换。自动进样器可以实现不同进样模式的自动切换（液体、顶空、固相微萃取、吹扫捕集）及不同体积的液体进样针、顶空气密针的自动切换，避免了人为切换，实现最大程度的自动化控制，提高仪器分析效率。 4.7.3 液体样品容量：标准安装支架，最多可容纳648个2ml的液体样品瓶； 4.7.4 顶空样品容量：标准安装支架最多可容纳240个10mL或20mL的顶空瓶 4.7.5孵化箱温度：最高可达200°C，6个加热位； 4.7.6萃取头外径为1.1mm和1.5mm两种规格，与传统SPME相比，可以充分保护吸附材料，从而更大程度减少转移过程中的不利影响和分析物损失。 4.7.7 加热搅拌器：精确控制平衡温度 40-150℃ 5工作站（2台分别数据采集+数据处理） 5.1 数据采集工作站 配置处理器（CPU）： 最新一代高性能处理器（例如 Intel Core i9 或 Xeon W 系列），核心数不少于12核。内存（RAM）： ≥ 128 GB 存储（Storage）： 必须配置双硬盘系统。系统盘/高速盘： ≥ 1TB NVMe SSD (用于安装操作系统和应用软件)。数据盘/存储盘： ≥ 50TB HDD (用于存储原始数据)。显示器： ≥ 27英寸 高分辨率显示器 (1920x1080及以上)。操作系统： 正版 Windows 10/11 专业版 或 Windows Server。机箱需预留不少于2个额外的3.5英寸硬盘位和1个M.2插槽，以供未来扩展。配置高性能显卡，如NVIDIA GeForce RTX 4080/4090或同级专业卡，显存 ≥ 16 GB。 5.2 数据处理工作站 配置处理器（CPU）： 最新一代高性能处理器（例如 Intel Core i9 或 Xeon W 系列），核心数不少于16核。内存（RAM）： ≥ 256GB 存储（Storage）： 必须配置双硬盘系统。系统盘/高速盘： ≥ 1TB NVMe SSD (用于安装操作系统和应用软件)。数据处理盘： 配置 ≥ 8 TB 容量的SSD固态硬盘（SATA或NVMe接口），用于存放当前处理的项目数据。数据归档盘： 配置 ≥ 50 TB 容量的机械硬盘（7200rpm或更高）组成的RAID 5或RAID 6阵列，用于长期归档原始数据和结果。需配备硬件RAID卡，带缓存。显示器： ≥ 27英寸 高分辨率显示器 (1920x1080及以上)。操作系统： 正版 Windows 10/11 专业版 或 Windows Server。机箱需预留不少于2个额外的3.5英寸硬盘位和1个M.2插槽，以供未来扩展。配置高性能显卡，如NVIDIA GeForce RTX 4080/4090或同级专业卡，显存 ≥ 16 GB。 5.3 配置质谱、气相通讯数据线不少于8m。 6 UPS 6.1 UPS主机 6.1.1 UPS主机需为三进三出30kVA在线式高频塔式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。 ★6.1.2输入指标应符合YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》Ⅰ类UPS标准，输入电压范围：304-456V，输入功率因数>0.99（100%非线性负载），输入电流谐波成份≤2.0%（100%非线性负载）；50%阻性负载，效率>96%；输出稳压精度≤1％ ，输出有功功率30KW（30KVA=30KW）。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验报告扫描件或影印件） ★6.1.3 UPS整机应标配不低于7英寸的液晶触摸彩屏，系统意外死机可自动重启，支持现场查验。 ★6.1.4 UPS系统集成128M Flash，支持不低于10万条本地历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储。（提供UPS电源控制软件第三方权威机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6.1.5 UPS应具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，环境适应性更强。需提供实物图片证明并加盖所投品牌厂商公章。 ★6.1.6 UPS系统全面监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度，需提供显示截图证明并加盖所投品牌厂商公章。 ★6.1.7 UPS具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 （提供自老化功能工作示意图及自老化技术说明文件加盖原厂公章） 6.1.8 UPS所有电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 6.1.9 通过选配并机接口模块可实现4台机器并联，具有并机可共用电池组功能。 ★6.1.10所投UPS具有充电保护监测控制系统功能和蓄电池短路和蓄电池接反保护功能以及具有直流系统防纠正装置处理技术功能以及蓄电池充放电在线监测系统软件功能(响应文件中提供充电保护监测控制系统、直流系统防纠正装置处理技术软件、蓄电池短路和蓄电池接反保护软件、蓄电池充放电在线监测系统软件的计算机软件著作权登记证书扫描件）。 ★6.1.11 UPS支持电池组节数30-50节可调，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。（提供UPS电源控制软件第三方权威机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件） 6.1.12 UPS应标配输入、输出、旁路、维修4个开关，支持双路市电输入，标配干接点接口，支持接入锂电池；支持现场验证。 6.1.13 UPS应具备丰富的通讯接口，标准配置RS232和RS485接口及USB接口，可编程干接点≥7路（其中3路输入、4路输出），支持现场验证。" 6.2 蓄电池 12V38AH蓄电池，要求与UPS主机同品牌，方便后期维护及整体兼容性。 6.2.1 蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标志。 6.2.2 防爆性能，充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。 6.2.3 应能承受50KPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6.2.4 防爆性能，充电过程中遇明火，内部应不引燃及引爆。 6.2.5 采用高锡多元合金轧制铅带，冲网制造板栅，连轧冲网板栅技术，采用99.994%高纯度电解铅，超细复合玻璃纤维隔板，AR级硫酸电解液，杂质含量极低的原材料，电池每月自放电率小于1.5%。 6.2.6 高性能工艺，采用穿壁焊新工艺，电池内阻降低 大电流放电能力增强，连轧冲网板栅工艺，板栅耐腐蚀 ，电池寿命更长（设计寿命高达12年），板栅聚能形设计，内阻低，大电流放电能力更强，热封工艺电池壳体一体化，气密性更好。 6.2.7 每只蓄电池标配防漏液托盘。 ★6.2.8为保证产品质量，所投蓄电池须具有二维码扫描防伪查询系统（供货时支持现场验证），投标时提供二维码图片。 ★6.2.9设备制造厂商通过商品售后服务评价体系认证《GB/T27922-2011》认证，不低于五星级，提供证书复印件并可提供国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图及链接。 ★6.2.10投标需提供蓄电池泰尔认证扫描件或影印件。 6.3 电池柜 6.3.1 整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 6.3.2 可拆装式结构，安装检修方便，可安装32节12V38AH电池。 7 配置要求 1 超高分辨气质主机（含质谱主机与气相主机） 1套 2 测试标液 1套 3 中国版电源线 2根 4 分流不分流进样口模块，含高精度电子压力控制器 1套 5 多功能自动进样器 1套 6 筛查软件 1套 7 组学软件 1套 8 NIST 23 质谱数据库（394,000张质谱图） 1套 9 高分辨代谢组学库 1套 10 耗材启动工具包，包含一根液体进样针，5根分流衬管，5根不分流衬管，50个隔垫，1包个进样口石墨垫，1包质谱端石墨垫，1包进样口柱螺母，一包质谱端螺母，1包样品瓶 1套 11 采集服务器 1套 12 色谱柱 3根 13 数据处理工作站 1套 14 通讯数据线（＞8m） 1套 15 超低温冰箱 1套 16 UPS主机 1套 17 UPS蓄电池 32节 18 UPS电池柜 1套 | 否