## 主要参数
序号 | 设备名称 | 招标参数 | 是否进口
1 | 冰箱 | 1、箱门结构：对开门；总容积(L)：不低于541；能效等级：1级；压缩机：变频；制冷方式：风冷；控温方式：电脑控温；按键方式：触摸；冷冻能力：不低于7kg/12h；童锁：支持；WiFi：支持；噪声≤37dB； 2、配置：搁物架 8个，果菜盒 2个，瓶座 6个，冷冻抽屉 2个。 | 否
2 | 不锈钢层析冷柜 | 1. 给需要在低温下进行的实验提供低温环境，相关实验设备可放入箱体内，箱内提供电源；涵盖层析柜和药品保存箱两种设备功能，既可以用于层析实验，还可用于储存生物制品；包含全自动湿度控制功能。 2. 制冷系统：采用风冷式结构，加自动除霜设计，配置合理设计风道及风量，使箱内温度稳定均匀； 3. 配置： 电源接口：3个（配备1个英制电源接口）。 配备5层共8个搁物架； 蛋白纯化专用配套支架1个； 配备不锈钢活动隔板1块； 立式支柱2个和4个层析柱固定夹子。 | 否
3 | 超纯水仪 | 1，设备主要功能用途：以城市自来为进水，制备RO纯水和超纯水。 2，具有独立操作显示屏幕： 显示屏可查看系统流路图，并在流路图内显示各功能部件动态参数。 3，全面的数据管理，提供每日水质测量、取水报告、系统提示和报警的历史记录，可以USB导出最近30条取水事件记录。 4，配置清单：RO纯水模块1套，压力储水罐1个，超纯水主机1台，独立显示屏安装组件1套，超纯水取水手柄和支架安装组件1套，纯化柱和过滤器套装1套，系统连接管路接头电源线说明书等附件1套。 | 否
4 | 超低温冰箱 | 1、箱内温度 -40℃~-86℃可调.有效容积大于600L； 2、具有多种故障报警，两种报警方式；多重保护功能； 3、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； | 否
5 | 超净台 | 1、洁净度：不低于ISO 5 级；噪音：≤62dB(A)；振动半峰值：≤3μm；照度：≥300Lu；平均风速： ≥0.3m/s(三档调速)； 2、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少； 3.带紫外灯预约，风机、紫外灯、高效过滤器累计运行时间显示等多项功能。 | 否
6 | 超声波清洗仪 | 1、清洗槽容量：≥30 L；超声功率：≥800 W ，超声功率0-100%无极可调； 2、超声频率：≥40 KHz；加热功率：≥500W；温度可调：常温-80 ℃；时间可调：1-999 min 或常开。 3、采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管；有不锈钢网架/托架；有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫；仪器内外壳均为不锈钢，内胆采用不锈钢SUS304一次冲压成型，无焊接处，防水性能好。清洗篮采用不锈钢SUS304网筛氩焊成形。 | 否
7 | 氮吹仪 | 1.防腐型氮吹仪整机喷镀大金特氟龙涂层；新型半导体陶瓷加热材料，发热效率更高，可防干烧； 2. 整体圆形设计，360°无死角旋转，方便样品取放；激光镂空编号样品架,恒力卷簧使样品升降更安全，更平稳； 3. 每路导气针管可自由升降，并配有独立针阀式气体分配系统,可微调每一路氮气流量； 4.24位，不锈钢，整机涂布 PTFE，气体流量：2-16L/min。 | 否
8 | 低速离心机 | 1.最高转速≥5000r/min；最大相对离心力:5180xg； 2. 容量标配：72×10ml试管；88×7ml 真空采血管； 88×5ml真空采血管。 | 否
9 | 电子天平 | 1、全量程范围去皮；清零、超载、欠载显示、故障报警；具有传感器保护和过载保护功能。 2、可读性：0.01g；重复性：±0.01g，线性误差：±0.02g,最大称量值：2000g±10g。 | 否
10 | 分析天平 | 1、超大带背光LCD液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便；内藏式下称吊钩、过载保护秤盘；秤盘下方配气流防风罩，使密闭性更高，数据真实可靠性更强；显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命； 2、具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。具有全方位传感器保护保护功能，从六个方向最大限度保护传感器不受外力损害。全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固。 3、实际分度值：0.0001g；最大称量范围：220g；重复性（≤）：±0.0001g；最大允许误差（≤）：±0.0002g；校准砝码值（标配）：200g；校准类型：外部自动校准。 | 否
11 | 高速冷冻离心机 | 1.最高转速:≥16500rpm,最小增量1rpm,最大离心力（rcf）：≥24148×g，最小增量1×g；定角转头最大容量：6×50ml、转头离心角度≥30°。 2.转子配置： 定角转头6X50ml，转速 11000 rpm，离心力 14400×g ，转头离心角度≥30°、满载11000rpm，升降速时间≤45s； 适配器：6X15ml（尖底），转速 11000 rpm，离心力 14400 ×g ； 适配器：6X10ml（圆底），转速 11000 rpm，离心力 14400 ×g ； | 否
12 | 恒温培养箱 | 1.采用液晶屏智能控制，温度、时间等参数快速设定； 2.具有程序设定功能，可预设7段63步，每段9步，每段设置时间1-99小时59分； 采用直热加热系统，升温速度快，控制精度高；PID控制技术，控制精度高，温度波动度小； 3.温度范围：Amb+5～80℃；温度均匀度：±0.8℃（37℃时）； 4.容积≥253L； 循环风扇，功率可调，强制对流，温度均匀性好，风速高中低三档可调； 具有独立的第二套限温报警系统，当加热失控或超过最高限制温度后自动切断加热并声光报警。 | 否
13 | 烘箱（鼓风干燥箱） | 1.使用温度范围：RT+10-300℃；温度分辨率：0.1℃；温度波动度：±1.0℃；温度分布精度：±2.0%； 2.隔板承重：15kg；隔板层数/标配层数：11/2层；隔板间距：40mm； 3.电源（50/60Hz）额定电流：AC220V/10.5A。 | 否
14 | 灭菌锅 | 1、容量:不小于80升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40CM 可放入直径38CM,高度58CM的灭菌架; 2、压力容器设计压力≥0.3mpa，压力容器设计使用年限10年； 3、灭菌工作温度105-135度； 4、安全装置：自感应安全联锁、闭盖检查系统、缺水保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护； 5、腔盖和台面扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全；人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过85cm； 6、附件:不锈钢提篮2个。 | 否
15 | 全波长酶标仪 | 1.显示：≥10寸高分辨电容触摸屏； 2.波长范围：200 - 1000 nm，光栅单色器，1nm步进； 3.准确性@450nm：± (1.0% + 0.003A) , (0 - 2.0];± 2.0% , (2.0 - 2.5]； 重复性@450nm：CV < 0.5% （精确模式）；CV < 1.0% （ 快速模式）； 4.测量速度：96孔板：快速模式<8秒， 精确模式<28秒（终点法）； 5.配置清单： 1）酶联免疫分析仪主机 1台 2）鼠标 1个 3）分析软件 1套 | 否
16 | 生化培养箱 | 1.采用液晶屏智能控制，具有参数实时显示与查看，数据、故障信息显示记录及下载功能； 2.容积≥123L；温度范围：-10～75℃；温度均一度：±1.0℃； 具有独特风道设计，升降温速度快，温度控制稳定，温度均匀性好，风速高中低三档可调； 3.304镜面不锈钢内胆，清洁维护方便； 箱体内配有玻璃门，温度控制更加稳定，便于观察； 搁板具有防倾斜及防锁功能，避免搁板抽出时脱落或直接滑下造成样品损失； 4.标配搁板数量3块，最多搁板数量14块；具有独立的第二套限温报警系统，当加热失控或超过最高限制温度后自动切断加热并声光报警。 | 否
17 | 水浴锅 | 1.水槽孔数≥4，多孔盖；容积≥12.7L；使用温度范围：RT+5-100℃； 2.不锈钢内胆,圆弧角设计；隔板承重：5kg，隔板层数：1层。 | 否
18 | 微量高速冷冻离心机 | 1.最高转速：≥14800rpm； 2.最大离心力（rcf）：≥21000×g； 3.转子最大容量(ml)：18×5ml； 4.加速到最高转速时间：≤14S，从最高转速减速时间：≤17S； 5.噪音：≤60dB。 | 否
19 | 细胞破碎仪 | 1. 频率：20-25 KHz 频率自动跟踪。 2. 功率：1000W。 3．标准配置：电动升降光照隔音箱，超声波发生器、变幅杆6mm一支，及钛合金换能器组件系统。 | 否
20 | 旋蒸仪 | 1、旋转转速 ：液晶屏显示，转速0~310rpm/min，蒸发能力：蒸发能力：Max.25ml/min (H2O)，试料瓶：歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。温度调节范围 ：水浴~室温~99℃±5℃。试料瓶容量范围: 25-2000ml。 2、出厂配置 ：主机、立式冷凝管，水浴锅各1台；29#茄形瓶1L*1个，29#转29#口防溅球1 个，回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1个。同品牌低温冷却水循环泵（槽容量2L空载机负10度） | 否
21 | 摇床 | 1. 冲压门设计，不锈钢无螺丝固定，下两层为下翻式开门，上层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层; 2.空载振荡频率 ：10-300rpm（Ф26mm）；10-250rpm (Ф50mm), 振荡频率精度 ：±1rpm; 摇板振幅 ：Ф26mm; 3. 温控范围 ：4～60℃（在室温23℃～25℃）, 温度调节精度：±0.1℃。 4.最大容量（不锈钢夹具）≥单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15； 最大容量（塑胶夹具）≥单层250ml×60或500ml×40或1000ml×23或2000ml×15。 | 否
22 | 振荡萃取仪 | 1、 振荡频率为无极变速，倾斜振荡时振荡频率可达20-250次/min，垂直振荡时振荡频率可达20-300次/min； 2、振荡方式：两面垂直或倾斜振荡（倾斜角90-70°可变）；振荡频率为无极变速，振荡速度：垂直振荡20-300rpm，倾斜振荡20-250rpm；振幅：40mm； 3、 振荡最大载荷：约5.5kg*2（含夹具）；样品位数： 6位，含6个标准夹具。 | 否
23 | 制冰机 | 1. 产冰能力 ≥200kg/24h，储冰容量 ≥60kg，产品功率为≥ 1000W； 2. 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，现实冰，水自动分离。冰刀刃口的优化设计，是使得所制冰形细小实用。独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程，无水损耗，节水节能。有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙，冷却速度快，冰浴效果好，适合实验室使用环境。 | 否
24 | 紫外可见分光光度计 | 1、采用128×64位点阵液晶显示器，可直接显示标准曲线及其方程、动力学测试曲线，同时可显示≥200组测试数据，可存储≥100条标准曲线及≥200组测试数据； 2、光学系统、1200条/mm光栅和接收器确保仪器性能指标； 3、自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源；自动控制氘灯和钨灯的开关；实时监控灯的点亮时间； 4、配置要求：电源线×1、主机说明书×1、1cm玻璃比色皿×4、1cm石英比色皿×2、装箱单和合格证×1、防尘罩×1。 | 否
25 | 吸顶天花机‌ | 1、制冷功率：≥2200W,≤5分钟达到设定值；制热功率：≥3000W，≤5分钟达到设定值；节能能效比≥3.45。 2、工作最大噪音≤56dB(A)； 3、顶吸嵌入式，360°环绕循环出风； 4、能通过手机APP智能控制设备状态； 5、工作环境温度：-32~60C；温度稳定度：±0.5C。 | 否
26 | pp排风药品柜 | 1、具有安全双门锁，加强管制药品。 2、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔配法兰，便于安装排风管道。 3、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边；层板一次注塑成型，层板加装加强筋（内部包不锈钢方管）有效提升层板的承重力；层板可调，可根据需要任意调节高度。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。 5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳；把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 | 否
27 | 防爆柜 | 1、双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的防火隔离绝缘层，厚度≥1.0mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；柜子内外都喷涂有环氧树脂漆，厚度≥50µm。 2、5cm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节； 3、柜体顶部开有φ150mm的出风口，并配备一次成型法兰，便于外接通风管道； | 否
28 | 通风橱 | 1、外形≥1800*850*2350mm，柜体：采用≥8mm瓷白色PP板焊接一体成型，具较强之抗折弯性，具有耐强酸碱耐腐蚀特性； 2、配件：铰链、把手、集气罩、导流采用耐酸碱PP射出成型，不易腐蚀； 3、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm，四边倒角抛光打磨处理，具有耐酸碱、耐腐蚀、韧性强等特点，台面周围设有挡水沿，可保护使用者人身安全且方便清洗擦拭 | 否
29 | 摇床 | 1、三层组合式小容量振荡培养箱，每层单独控制温度、转速； 摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；内置导流式防水系统，机器内部腔体可以实现无死角防水冲洗，无须专用工具清理方便； 2、 振荡频率：10-350rpm ； 3、温控范围：4-60℃；温度调节精度：±0.1℃；温度均匀度： ±0.5℃； | 否
30 | 高压细胞破碎仪 | 1.产量：≥15升/小时； 2. 高精度数字压力传感器 0~2000bar，精度1bar；压力检测采用高精度数字式压力传感器加智能显示仪表，可实时显示压力工作曲线。 3. 配套冷水机一台，有效降低出口处物料温度。内置盘管冷却模块，内部冷却：风扇。100ml、1000ml进料杯，专用工具包，标准备件包。 | 否
31 | 超低温冰箱 | 1.温度范围：-40℃~-86℃(每档0.1℃，环境温度10℃~30℃)，宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。具有显示屏密码保护机制 2.有效容积：600~620L。额定输入功率：1195W。 | 否
32 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌温度：105~135℃； 2.温度波动度：＜﹢1℃；温度均匀性：≤1℃；融化温度：50~100℃；保温温度：40~60℃； 3.灭菌时间：0~240min；融化时间：0~600min； | 否
33 | 台式冷冻离心机 | 1、最高转速：16500r/min； 2、最大相对离心力：21270xg；最大容量：4×100m； 3、总功率：1KW；整机噪音：≤58dB； | 否
34 | 十万分之一天平 | 1.量 程：60g/120g； 2.可读性：0.01mg/0.1mg； 重复性：0.04mg/0.07mg； 线 性：0.1mg/0.2mg； | 否
35 | pH计 | 1.pH范围：-2.00…16.00，相对精度：±0.01pH，分辨率： 0.01 /0.1 pH。 2.MV范围：-1999～1999，相对精度：±1mV，分辨率：1mV。 3.温度范围：0～105℃，相对精度：±0.3℃,分辨率：0.1℃。自动/手动两种温度补偿方式。 4.pH电极：配有三合一LE438凝胶pH电极,BNC/Cinch接口，内置NTC30kΩ温度传感器，1m电缆。 | 否
36 | 超微量分光光度计 | 1.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； 2.测光范围：0.02 - 550 Abs（10 mm 当量），准确度0.97 A、302 nm 时为 3%； 检测重复性≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 3. 仪器操作：10.1英寸高清彩色触摸屏，触摸屏可带手套操作；操作系统内存≥64GB；内置扬声器；有防尘罩； 4.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性； | 否
37 | 通风橱 | 1、外形≥1500*850*2350mm，柜体：采用≥8mm瓷白色PP板焊接一体成型，具较强之抗折弯性，具有耐强酸碱耐腐蚀特性； 2、配件：铰链、把手、集气罩、导流采用耐酸碱PP射出成型，不易腐蚀； 3、台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板台面，边沿加厚至25.4mm，四边倒角抛光打磨处理，具有耐酸碱、耐腐蚀、韧性强等特点，台面周围设有挡水沿，可保护使用者人身安全且方便清洗擦拭； | 否
38 | pp排风药品柜 | 1、具有安全双门锁，加强管制药品。 2、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔配法兰，便于安装排风管道。 3、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边；层板一次注塑成型，层板加装加强筋（内部包不锈钢方管）有效提升层板的承重力；层板可调，可根据需要任意调节高度。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。 5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳；把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 | 否
39 | 涡旋震荡仪 | 1.转速：100-3000rpm； 2.显示屏：LCD；振幅：4mm；运行模式：点动、连续； 3.时间范围：1s-99min59s；电机类型：直流无刷电机； 4.尺寸[长×宽×高]：160×146×115mm±10mm； 5.电源：100-240V，50/60Hz；输入电压：24V；功率：25W； 6.允许环境温度湿度：5-40℃，80%RH； 7.外壳防护等级：IP21。 | 否
40 | 挂式空调 | 1.能效等级：≥三级能效； 2.类型：壁挂式； 变频/定频: 变频； 匹数: ≥1.5匹； 冷暖类型: 冷暖； 能效比: ≥4.21； 3.内机最大噪音: ≤45dB(A)； 外机最大噪音: ≤55dB(A)； 制热量：≥4600W； 制冷量：≥3500W； 循环风量：≥640m3/h； 制热功率：≥1390w； 制冷功率：≥980W。 | 否