## Sheet1
国家级人才引进配套“污染物前处理、非靶向分析超高分辨液质联用及效应评估系统”设备购置项目清单
序号 | 采购品目 | 主要技术指标 | 是否进口
1 | 污染物前处理、非靶向分析超高分辨液质联用及效应评估系统 | 1.超快速液相 1.1流量范围：0.001-8 mL/min，增量为 1 μL/min 1.2压力范围：2-103 MPa，（20–1034 bar, 290–15,000 psi ） 1.3流量准确度：±0.1% ▲1.4流量精度：<0.05% RSD 或 <0.01 min SD，以较大者为准 1.5脉动：<1% 或 <0.2 MPa，以较大者为准 1.6梯度形成：高压梯度比例 1.7溶剂通道数：≥6路 1.8溶剂脱气：内置式≥6 通道 1.9自动进样器范围：0.01-25 μL，最小步骤 = 0.01 μL 1.10自动进样温度范围：4-40℃ 1.11样品位：≥216位 1.12柱温箱温度范围：5-80℃，增量为 0.1℃ 1.13交叉污染： < 0.005% 1.14 液相配置一个紫外/可见光（UV/VIS）检测器 2.质量分析器部分： ★2.1质量分析器采用四极杆与静电场轨道阱串联的组合，质量范围40-6000m/z（提供证明材料，若为飞行时间质量分析器需多增加5套飞行时间质量分析器用以提升分辨率） ▲2.2仪器分辨率：≥480,000 FWHM ( m/z≤200)；≥4档可调 2.3双曲面分段四极杆，分辨率可到0.4Da；可选择隔离窗口宽度0.4Da-1200Da，MS/MS母离子选择质量范围40-2500m/z； 2.4谱内动态范围：＞5,000 2.5 质谱采集速率：40Hz； ★2.6 正负离子切换速度：一个完整周期采集速度＞1.4Hz（一个完整周期即在分辨率60,000下获得正负离子谱图各一张） ▲2.7 灵敏度 2.7.1 MS/MS灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 100:1 2.7.2选择离子扫描SIM灵敏度：50 fg 利血平进样，S/N 150:1 2.8 质量准确度：外标法<3ppm RMS；内标法<1ppm； 2.9 扫描模式 2.9.1高分辨全扫描MS和MS/MS 2.9.2高分辨选择离子扫描 2.9.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描 2.9.4高分辨正负离子切换扫描 2.9.5高分辨数据依赖子离子扫描 2.9.6高分辨数据非依赖扫描（DIA-MS/MS） 2.9.7高分辨平行反应监测子离子扫描 ★2.10检测器::无损检测器；质谱如果采用微通道板(MCP)或电子倍增器等消耗型检测器，需额外提供相应备用检测器至少10个。（需提供证明材料） 3工作站（2台分别数据采集+数据处理） 3.1 数据采集工作站 配置要求，处理器（CPU）：最新一代高性能处理器（例如 Intel Core i9 或 Xeon W 系列），核心数不少于12核。内存（RAM）：≥128 GB 存储（Storage）：必须配置双硬盘系统。系统盘/高速盘：≥ 1TB NVMe SSD(用于安装操作系统和应用软件)。数据盘/存储盘：≥50TB HDD (用于存储原始数据)。显示器： ≥ 27英寸 高分辨率显示器 (1920x1080及以上)。操作系统： 正版 Windows 10/11 专业版 或 Windows Server。机箱需预留不少于2个额外的3.5英寸硬盘位和1个M.2插槽，以供未来扩展。配置高性能显卡，如NVIDIA GeForce RTX 4080/4090或同级专业卡，显存 ≥ 16 GB。 3.2 数据处理工作站 配置要求，处理器（CPU）：最新一代高性能处理器（例如 Intel Core i9 或 Xeon W 系列），核心数不少于16核。内存（RAM）：≥ 256 GB 存储（Storage）：必须配置双硬盘系统。系统盘/高速盘：≥1TB NVMe SSD (用于安装操作系统和应用软件)。数据处理盘：配置 ≥ 8 TB 容量的SSD固态硬盘（SATA或NVMe接口），用于存放当前处理的项目数据。数据归档盘： 配置 ≥ 50 TB 容量的机械硬盘（7200rpm或更高）组成的RAID 5或RAID 6阵列，用于长期归档原始数据和结果。需配备硬件RAID卡，带缓存。显示器：≥27英寸高分辨率显示器 (1920x1080及以上)。操作系统：正版Windows 10/11专业版或Windows Server。机箱需预留不少于2个额外的3.5英寸硬盘位和1个M.2插槽，以供未来扩展。配置高性能显卡，如NVIDIA GeForce RTX 4080/4090或同级专业卡，显存 ≥ 16 GB。 3.3必须配备原厂完整的数据采集、数据处理和代谢组学分析软件套件。 ▲3.4 软件功能： 必须包含非数据依赖采集（DIA）和数据依赖采集（DDA）的代谢物鉴定、小分子化合物鉴定、通路分析、化合物筛查、分子式推断等功能。（提供软件界面截图） 3.5软件版权：提供所有软件的永久使用权和保修期内的免费升级服务。 3.6 配置质谱、液相通讯数据线不少于8m 4 多功能酶标仪 4.1主机 4.1.1. 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)、光吸收和荧光波长扫描 4.1.2. 光源：高能闪烁氙灯； 4.1.3. 波长选择：激发双光栅，发射双光栅； 4.1.4. 适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； ★4.1.5.检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） 4.1.6. 振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调；（提供官方软件截图） 4.1.7. 温度控制：室温+5℃～42℃； 4.2 光吸收模块 4.2.1 光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，1nm递增；（提供软件证明截图） 4.2.2 #光栅波长准确性：≤±1nm；光栅波长重复性：≤±0.5nm；（提供官方彩页或网页说明） 4.2.3 光吸收测量范围：0-4 OD光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 4.2.4 #测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 4.3 荧光模块 4.3.1 激发波长检测和扫描范围：230-850nm，1nm递增；发射波长检测和扫描范围：280-850nm，1nm递增；（提供软件截图） 4.3.2 #荧光顶部检测灵敏度：≤200 amol 荧光素/孔（2.0 pM，384孔板，100ul体系）； （提供官方彩页或网页说明） 4.3.3 配置荧光底部检测光路，具备底读检测模式，可进行贴壁细胞相关分析 ★4.3.4时间分辨荧光灵敏度：≤100 amol 铕/孔（1 pM，384孔板，100ul体系）； 4.3.5 #荧光检测线性范围： 7个数量级； 4.4发光模块 4.4.1 波长检测范围：380-600nm 4.4.2 瞬时发光灵敏度：≤20 amol ATP/孔；（使用ENLITEN® 试剂盒检测），连续发光灵敏度：380 amol ATP/孔； ★4.4.3发光检测线性范围： 8个数量级；（提供官方说明书截图） 4.4.4 #配备专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测（提供官方说明书和软件截图） ★4.4.5外置式分液器，便于清洗和维护，即插即用，支持化学发光闪光反应、快速荧光反应、酶动力学分析等多种检测实验。检测试剂从仪器外部导入，减少仪器内部温度对检测试剂的影响，可任意选择试剂瓶及孵育环境（冰浴，温水域等）。 4.4.6 双通道自动加样器，进行整板连续分液或逐孔注液两种方式。 4.4.7 具有试剂回流功能，可回收管路中残留试剂，减少试剂损失。 4.5 数据处理及软件 4.5.1 全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能；可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 5 离心机 5.1 高速冷冻离心机 5.1.1 最高转速：≥ 15200rpm。 5.1.2 最大离心力：≥25830xg。 ▲5.1.3 水平转头最大容量: ≥4×400mL，需配置经认证的防生物污染密封盖，单次处理容量：15ml尖底管不少于36根，50ml尖底管不少于16根。 5.1.4 温度设定范围：-10℃至+40℃。 5.1.5 加减速控制：至少9级加速, 10级减速。 ▲5.1.6 转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，可以在无需任何工具下3秒内实现转头的安全锁定&转头更换。 ▲5.1.7 生物安全性保证：配置要求中转头需提供经第三方机构生物防护认证证书 5.1.8驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。 5.1.9 程序：至少6个快捷程序可一键调用，具有快捷预冷程序。 5.1.10运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式。 5.1.11控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数。 5.1.12 自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能。 ▲5.1.13可选配转子数量大于等于15个，至少包括含生物密封盖的水平转头、角转头、酶标板转头等，转头材质碳纤维、铝合金可选。 ▲5.1.14 可配置吊篮数量≤2个的水平转头，此水平转头可处理15ml尖底管、50ml尖底管、酶标板等。 5.2 微量高速冷冻离心机 5.2.1.最高转速：≥14,800rpm。 5.2.2最大离心力：≥21100×g。 5.2.3.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动。 5.2.4控制系统：按键式数字型微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示。 5.2.5 运行时间控制：1-99分钟,一分钟递增；并具有瞬时离心及连续离心方式。 ▲5.2.6 安全性能：具有转头盖自动锁定装置、内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断及多种电路保护。 ▲5.2.7 配置转头通过第三方机构生物安全防护认证，需提供认证证书。 5.2.8. 噪音: ≤ 50 dB。 ▲5.2.9 加/减速时间：≤10/12S。 6 氮气发生器 6.1 用途 专用于LC/MS/MS的氮气、干燥空气气源，充分满足LC/MS/MS的持续、安全运行要求 6.2 工作条件 6.2.1 工作电压：230V 50/60Hz 6.2.2 环境温度：5°C - 30°C / 41°F - 86°F 6.3 技术指标 6.3.1 采用超细化中空纤维膜分离技术，环保、无噪音 6.3.2 输入空气压力：60－145psi 6.3.3输出压力高达135psi（取决于进气压力），能够完全满足多级质谱气源要求 ★6.3.4 氮气流速：0-180L/min，氮气纯度可达99.5％，氮气露点 -50℃， 干燥空气流速0-360 L/min。 6.3.5 具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能 ▲6.3.6 IMM膜智能化管理技术可根据耗气量调整膜的使用情况，由微机控制每根膜的独立运行或者关闭，每根膜的使用和关闭状态在显示屏幕上直观显示，该技术可以调整压缩空气需求，减少压缩机运行时间，延长空压机使用寿命 6.3.7 可现场升级，通过升级包，可扩增氮气流量，最高达428L/min 6.3.8 耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行 6.3.9无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物< 0.01um ★6.3.10 拥有彩色触屏控制界面，实时监测压力、流量等参数，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能 ▲6.3.11氮气发生器制造商获得 Agilent、Waters、AB Sciex、Thermo、岛津、Bruker、PE等主流色谱厂商全球供应商资格认证，需提供四家及以上质谱厂商出具的官方说明文件。以表明其制造商的设备满足以上厂家质谱的用气需求，防止后续液质厂家和氮气发生器供应商之间出现供气问题时的责任纠纷。 6.3.12尺寸 mm (inches) W x D x H：不超过405 (15.9) x 940 (37) x 995 (39.2) 6.3.13配备日立无油涡旋空压机，空压机和氮气发生器连接方式：空压机外置式 6.3.14配套链接至少五台液质的不锈钢管路一套（含减压阀） 6.4 维修质保 6.4.1 制造商在中国有独立分公司，负责销售和售后服务。 6.4.2 所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。在成都有常驻售后维修工程师，负责售后工作。 6.4.3 质保期一年，无论质保期内外，响应时间不超过24小时。 7 超低温冰箱 7.1 内部容积：650-700升，2英寸冻存盒的存放数量：不少于500个。 7.2 外部尺寸不大于（ H x D x W）：2000 x 980 x 970 (mm)。 7.3 工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。 ▲7.4 制冷系统: 2台≤800W工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过20分钟。 7.5 制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 ▲7.6 整机内置至少7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中至少5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。 7.7 超薄保温结构设计：≤2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。 7.8 至少配置四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。 ▲7.9 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于350分钟。（提供测试数据予以佐证） ▲7.10至少采用四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。 7.11 用户界面：配置至少5.0英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。 ▲7.12 至少具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。 7.13 通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。 7.14 完善的温度数据和报警信号通信端口：配置RS485，4-20毫安输出端口及远程报警接口。 8.配置清单 8.1 高分辨质谱主机1套 8.2 超快速液相色谱 1套 8.3 液相配置紫外/可见光（UV/VIS）检测器 1套 8.4校正液 1套 8.5校正及优化管路 1套 8.6切换阀 1套 8.7在线过滤器 1套 8.8质谱连接套件 1套 8.9 色谱柱 3根 8.10原厂数据处理、代谢组学软件、小分子化合物鉴定软件、质谱解析软件永久授权 1套 8.11数据处理工作站 1台 8.12数据采集工作中 1台 8.13 通讯数据线（＞8m） 8.14 多功能酶标仪主机（含温控及振荡功能）1台 8.15 多功能酶标仪四位卧式比色杯模块 1个 8.16 多功能酶标仪连续波长光吸收模块1个 8.17 多功能酶标仪连续波长荧光模块（顶读/底读/时间分辨）1个 8.18 多功能酶标仪四光栅光路 1套 8.19 多功能酶标仪高灵敏度双色发光模块 1个 8.20 多功能酶标仪独立的荧光检测器1个 8.21 多功能酶标仪独立的发光检测器1个 8.22 多功能酶标仪外置双自动进样器1套 8.23 多功能酶标仪分析软件1套 8.24 多功能酶标仪操作电脑 1台 8.25 高速冷冻离心机主机1台 8.26 高速冷冻离心机配置6*100碳纤维定角转头1个，最高转速≥13000rpm，最大离心机≥18000*g，配置50ml、15ml、10ml适配器各一套（至少6个/套） 8.27 微量高速冷冻离心机 2台 8.28 微量高速冷冻离心机配置24x1.5/2ml转头及转头密封盖各 1套 8.29 氮气发生器主机 1台 8.30 氮气发生器主机配套空气压缩机 1台 8.31 氮气发生器主机配套储气罐 1个 8.32 氮气发生器主机配套冷冻干燥机 1台 8.33 氮气发生器主机配套过滤器 1个 8.34 氮气发生器主机配套自动排水阀 1个 8.35 氮气发生器主机配套配套不锈钢管路 1套 8.36 超低温冰箱 1台 | 否