## Sheet1
国家级人才引进配套“小分子污染物前处理材料制备、评估及靶向定量分析串联四级杆质谱系统”购置项目设备清单
序号 | 采购品目 | 主要技术指标 | 是否进口
1 | 小分子污染物前处理材料制备、评估及靶向定量分析串联四级杆质谱系统 | 一、工作条件 1. 电源电压：单相 220±10% V 2. 环境温度： 15～30℃ 3. 相对湿度：20-80% 二、应用范围 用于有机化合物成分定性定量分析，如靶向及广靶向蛋白质组学、代谢组学等痕量有机物测定；药物分析中的合成中间体和杂质、药代药动学及药理毒理学分析中的定量定性分析；食品安全中农药残留分析，非法添加物和违禁添加药物分析，符合国际、国内相关标准和法规的要求。动物、植物、细胞及其它样品中活性物质、代谢物的含量测定，生物标志物验证、中药活性代谢物的分析研究及低含量有机成分含量准确测定等。神活性物质和代谢物及可替宁检验。及其它微量成分的定性定量检测，突发事件中的污染源筛查等。 三、技术参数指标 （一）质谱部分 1 离子源 ▲1.1 配有独立的电喷雾离子源（ESI源），而非复合离子源，以确保最好的离子化效率。ESI源流速≥2.5 ml/min（且无需分流），灵敏度无损失，以满足大体积进样样品分析要求。（提供农药多菌灵(carbendazim)在不同流速：0.4，0.8，1.0，2.0 mL/min下灵敏度不损失的谱图数据及市场监督管理局直属具备CMA认证的计量检测院出具的检测报告） ▲1.2 任何一种离子化模式下，都有至少两路辅助加热雾化气，可提高离子化效率。（提供离子源结构实物图） ▲1.3 确保系统有稳定可靠的灵敏度，辅助加热雾化气温度可达720℃及以上，且可根据化合物特性进行调节，优化电离效果，该最大温度可在软件界面下设置并运行。（提供辅助加热雾化气温度设置软件界面图及市场监督管理局直属具备CMA认证的计量检测院出具的检测报告） ★1.4 离子源接口：采用气帘气锥孔结构或毛细管设计装置。为减少后期维护成本，锥孔结构需加配锥孔棉签500根，毛细管结构需加配同型号毛细管500根。（提供离子源接口结构实物图） 1.5 离子源具有废气主动排放功能，且有专用废气排放泵和单独的废气排放通道，而不是通过质谱机械泵抽离子源废气，以保证机械泵更长寿命和更低维护频率，无需振油。 ▲2.气源供应：采用氮气一种气源作为雾化气和碰撞气，无需使用额外氩气或氦气，极大提高使用的便利性，减少实验室成本。（提供投标同型号安装说明的官网或公众号截图和网址链接） 3.真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，具备自动断电保护功能。 ▲4. 质量分析器：三重四极杆，四极杆无需控温，避免长时间加温带来的仪器老化和性能下降。 5.离子引入：双级离子导向技术，进一步提高离子导入效率，提升灵敏度。 ▲6. 碰撞室：大于120度弯曲，减少中性污染，加速高压聚集碰撞技术设计，驻留时间低至1 ms系统灵敏度不损失。（提供官方彩页四极杆结构图） ★7. 正负切换时间：≤5ms，越小越好，正负切换模式与单一模式下扫描灵敏度无损失。（提供正负切换时间设置软件界面图及市场监督管理局直属具备CMA认证的计量检测院出具的检测报告） 8. 扫描方式 8.1 具有全扫描、母离子扫描，子离子扫描，中性丢失扫描，选择性离子扫描，多反应监测定量扫描、前体离子扫描、混合扫描等功能。 ▲8.2一次进样不分时间窗口可以同时完成至少800对MRM的定量分析并且同时得到MS/MS全扫描质谱图进一步完成库检索。（提供官方彩页截图） 9. 性能 9.1 质量范围m/z：5-2000。 9.2 质量稳定性：≤0.1 amu/24 hr。 9.3扫描速度：≥12000 amu/sec（即以1Da为步径，扫描m/z50-1000时，1秒内可做12次扫描）。 9.4 质量准确度：全质量数范围0.01% amu。 9.5 灵敏度和重现性： ★9.5.1 灵敏度：1pg利血平，柱上进样，m/z609/195，信噪比≥5000000:1；1pg氯霉素，柱上进样，m/z321/152，信噪比≥5000000:1；重现性：实际柱上进样1pg利血平，分别连续进样10次，峰面积RSD≤3%；实际柱上进样1pg氯霉素，分别连续进样10次，峰面积RSD≤3%。（提供灵敏度、重现性谱图数据软件截图及市场监督管理局直属具备CMA认证的计量检测院出具的检测报告） ▲9.5.2 仪器检出限（IDL）要求：ESI+模式下，实际柱上量1fg 的利血平，连续测量 10 次，仪器检测限 (IDL)≤0.05fg；ESI-模式下，实际柱上量1fg的氯霉素，连续测量10次，仪器检测限(IDL)≤0.05fg。（提供谱图数据软件截图及市场监督管理局直属具备CMA认证的计量检测院出具的检测报告，并作为验收指标） ▲9.5.3 全氟-2-丙氧基丙酸多重反应监测(m/z 329→169)定量灵敏度：ESI-模式下，定量限不大于 10ng/L；线性范围: ESI-模式下，定量曲线在(50~10000)ng/L 范围内线性良好，线性相关系数r≥0.99；重复性:ESI-模式下，浓度为 10ng/L，分别连续进样6次，峰面积RSD≤3%。（提供谱图数据软件截图及市场监督管理局直属具备CMA认证的计量检测院出具的检测报告，并作为验收指标） ★10. 检测器:电子倍增器，无需光电转换，能够满足长期大量基质复杂样品定量分析的数据可靠性和重复性，保证正负离子检测均有高灵敏度。 11.软件部分 11.1 原厂家生产质谱工作站软件，可单独控制液相部分和质谱部分，并可兼容市场上主流液相品牌，有助于后期资源整合。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。自动识别色谱流出物的质谱图，定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能。 11.2 配备智能MRM算法，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗口。 11.3 配备批处理数据定量软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析。提供可靠的积分，减少积分误差。具有审计追踪功能。 ▲12. 要求质谱工作站软件除可控制质谱仪外，也可直接控制市面主流液相色谱（如Shimadzu公司 LC 40型、Sciex公司 ExionLC型、Waters公司I-class），以方便未来实验室的仪器资源整合。（提供软件控制液相色谱界面截图） （二）超高效液相色谱 2.1 二元梯度泵 2.1.1 泵：高精度二元泵(微体积双柱塞并联泵,柱塞容积<10ul)，免维护润滑系统,标配在线密封垫柱塞清洗装置,可编程。 ★2.1.2 流速范围：0.0001～5.0000mL/min，以0.0001 mL/min递增。 2.1.3 耐压：≥15000psi 2.1.4 流量精度：0.05% RSD。 2.1.5 流量准度：±0.1%。 2.1.6 梯度精度：0.15%RSD。 2.2自动进样器 ▲2.2.1 160位(标准2ml/1.5ml样品瓶)。 2.2.2 进样次数：每个样品1～99次进样。 2.2.3 进样精度：在5～500ul时，< 0.25% RSD；在1～5ul时，< 1.0% RSD。 2.2.4 进样范围：0.1至100uL。 2.2.5 交叉污染<0.0003% 2.2.6 温控设定范围：4～40℃。 2.3柱温箱 2.3.1 制冷柱温箱，控温范围：室温 -10 ℃ ~ 85 ℃ 2.3.2 控温精度：±0.08°C。 2.3.3 控温准确度：±0.2°C。 2.3.4 柱箱容积：可同时放入 2根350mm或6根100mm的色谱柱。 2.3.5 具有过温自动保护，漏液自动监测，快速降温等辅助功能。 （三）工作站 3.1 数据采集工作站 配置处理器（CPU）： 最新一代高性能处理器（例如 Intel Core i9 或 Xeon W 系列），核心数不少于12核。内存（RAM）： ≥ 128 GB 存储（Storage）： 必须配置双硬盘系统。系统盘/高速盘： ≥ 1TB NVMe SSD (用于安装操作系统和应用软件)。数据盘/存储盘： ≥ 50TB HDD (用于存储原始数据)。显示器： ≥ 27英寸 高分辨率显示器 (1920x1080及以上)。操作系统： 正版 Windows 10/11 专业版 或 Windows Server。机箱需预留不少于2个额外的3.5英寸硬盘位和1个M.2插槽，以供未来扩展。配置高性能显卡，如NVIDIA GeForce RTX 4080/4090或同级专业卡，显存 ≥ 16 GB。 3.2 配置质谱、液相通讯数据线不少于8m （四）蛋白液相分析系统 ★4.1 配置计量型柱塞泵作为系统泵，双泵四泵头，泵头材质为钛合金，每个泵头都有独立除气阀，每个泵后都有润洗通路润洗泵的柱塞杆。系统泵单泵流速范围：0.001-25 mL/min，流速准确度：±1.2%，流速精密度：RSD<0.5%（条件：0.25-25 mL/min, < 3 MPa, 0.8-2 cP）。系统泵具有双泵运行模式，流速范围可达：0.01-50 ml/min。具备恒压调速功能。 4.2 系统泵压力范围：0-19.5 MPa。 ▲4.3 系统泵具有双泵运行模式，流速范围可达：0.01-50 ml/min。 4.4 系统泵适用溶液粘度范围：0.35-10 cP。 4.5 混合器体积：1.4mL。采用电动磁力搅拌混合，混合准确度：±0.6% ( 条件：5%-95% B，0.6-25 mL/min，0.2-2 MPa，0.8-2 cP )，混合器内置在线滤膜。 ★4.6 紫外检测器使用两个LED光源（待机时光源自动关闭，同时通过软件可随时开启和关闭光源）。检测波长：包括但不限于 280 nm和260 nm。吸收范围：-6000 mAU到6000 AU（-6 AU到6 AU）。线性度：±5%（0-2 AU之间）。信号噪音：< 0.1 mAU。信号漂移：≤ ¦ 0.2 mAU ¦ AU/h（2 mm光径）。紫外检测器光源和流动池独立分开。 4.7 标配流通池：≤2 mm光径，软件自动识别紫外流通池光径，无需手动设置。 4.8 紫外检测器体积：30 µL 。 4.9 电导检测器检测范围：0.01-999.99 mS/cm。 4.10 电导检测精确度：±0.01 mS/cm或者±2%取最大值。 4.11 电导检测器流通池体积：22 µL。 4.12 电导检测器压力范围：0-5 MPa。 4.13 电导检测器和紫外检测器为独立模块，可以在两者之间添加任何模块，更加灵活的优化流路以应用于各种实验需求。 4.14 电导检测器可根据温度进行电导数值的自动矫正。 4.15 压力检测器数量：≥1个，包括但不限于位于系统泵后。 4.16 压力检测器准确性：±0.02MPa或者±2%取最大值。 ▲4.17 配置进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现平衡、载样，冲洗，进样。阀门一共有不少于6个模式，包括但不限于手动载样，样品环进样，样品泵进样，系统泵排废、样品泵排废、样品泵载样。 4.18 配置系统泵入口阀：1个，可让系统泵双泵每个泵都有2个缓冲液入口的选择，实现不同缓冲液入口之间的转换。 4.19 配置出口阀：1个，含1个组分收集器出口，1个废液出口，1个大体积样品收集出口。 4.20 配置收集器，标配两种管架，95孔直径10–18 mm收集管，和175孔直径12 mm收集管，可以选配40孔直径30 mm收集管。 ★ 4.21收集器滴头具有液滴检测器，在更换收集管时，防止液滴溅到管外。 4.22 收集器可按时间、体积、信号峰收集。 4.23 收集器每管收集体积：0.1-50 mL。 4.24 限流器，能够为仪器流路提供约0.2MPa的反压。 ▲4.25 主机机身上有控制面板，具有暂停和继续的按钮，如意紧急情况可以快速暂停和继续实验，控制面板可以通过颜色显示仪器状态。 4.26 软件操作界面友好，具有模块流路图能够实时显示液体流向和主要模块的参数读值，并且可在流路图上的模块图标直接进行仪器控制和设置参数，也可以通过菜单方式设置命令来控制仪器。 4.27 软件的程序编辑有Phase模板编辑和TEXT文本编辑两种方式，模板应包含常用的六大层析纯化类型还有系统清洗、层析柱清洗、柱效测定等实验。TEXT文本编程方式可以直接用操作命令编程，具有Watch 命令，可对实验参数进行实时监测，包括紫外数值，紫外比值、电导率，pH值，流速，压力，随时调整层析实验的下一步骤或者结束当前步骤。两种编辑方式均可选择时间、体积、柱体积作为程序进度单位进行参数或者命令的编辑。 4.28 软件具有Scouting功能来设置多轮程序顺序进行，并可对参数进行改变实现该参数的优化。软件具有程序队列Queue功能，并且能够指定特定时刻开始运行程序。 ★4.29 软件应能够实现使用移动设备（手机和平板）或计算机在局域网内通过浏览器查看设备的使用情况，可同时显示5条实时曲线和不少于50个运行数据，同时可查看仪器报警信息，及时发现运行异常的设备。同事实现通过浏览器通过手动命令，直接对设备进行远程控制。支持浏览查看结果中任意3个月时间段的结果数据。支持放大、导出图片等操作，方便远程查看实验结果数据。 4.30 软件的管理窗口可管理仪器的模块，随时增减硬件模块。 4.31 软件对实验数据采用Microsoft SQL数据库管理软件进行管理，可定期自动或者手动进行数据备份和归档。数据库和备份文件具有密码保护，查看结果和恢复备份文件需要输入密码，防止数据被窃。 4.32 软件需具有多级用户权限和密码管理功能，例如软件具有不少于三级权限设置，包括但不限于管理员、工程师、操作者权限。 ▲4.33 软件能够记录硬件模块的序列号，运行时长或者次数，如紫外灯使用时长、阀门开闭次数。仪器具有节电模式，当仪器待机或者实验暂停超过软件设置的时长后，仪器可以进入节电模式。 4.34 软件需具有层析柱使用记录功能，能够追踪层析柱使用历史，如批次、首次使用时间，累计使用次数、清洗次数、柱效数值、保质期等信息，同时具有在位清洗和柱效测定提醒功能。 4.35 软件结果分析窗口可以对实验层析曲线一键自动积分、操作简单，可以计算层析柱柱效、对称因子、峰面积、峰宽、峰高、峰面积百分比，蛋白含量浓度、Kd值等参数，积分的基线能够手动编辑。 4.36 软件结果分析窗口可以对曲线进行加、减、除，对时间求导数，上下左右平移等运算。 4.37 软件结果分析窗口可以通过紫外信号曲线面积进行蛋白含量和浓度的计算。 4.38 软件结果分析窗口可以对多个实验结果进行曲线重叠对比，峰积分数值对比和平均值和方差统计运算。 4.39 软件结果分析窗口可以编辑实验数据处理小程序，每次实验结束后可以自动完成数据处理。 4.40 软件结果分析窗口支持实验结果导出打印报告，报告内容包含图谱曲线，操作日志、程序信息，硬件模块序列号，操作人员信息、模块矫正日志等，并且具有多种常用报告模板可供选择。 4.41 软件符合GMP/GLP要求，具有21 CFR Part 11 认证。 4.42 软件支持OPC协议，产生数据可通过以太网连接传输。 （五）超灵敏多功能成像仪 5.1 工作条件 5.1.1 电力供应：100-240VAC±10%，50/60 Hz 5.1.2 工作温度：18℃ - 28℃ 5.1.3 相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水 5.1.4 仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行 5.1.5 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 5.2. 设备用途及功能 用于灵敏的定量成像凝胶、膜和TLC板，包括可见光、化学发光、紫外、白光透射成像等。 5.3 技术规格 5.3.1 一体化触摸屏设计，配置Windows® 10 Pro系统迷你电脑； ★5.3.2 全自动定焦镜头，F≤0.75；*CCD物理像素真实像素≥790万，原始TIF 16bit 文件输出分辨率≥2400x3200，非像素合并或软件计算； 5.3.3 CCD冷却时间＜5分钟，可达到绝对温度–25ºC； ★5.3.4 像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及16×16，不少于7种； 5.3.5 动态范围≥4.8 OD，16-bit； ★5.3.6 支持全自动（带预曝光功能）、手动、累加（Time series）及信噪比优化等4种成像模式，其中具备信噪比优化模式：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和； ★5.3.7自动获取真彩色的Marker条带，菌落垂直OD白光透射模式也可显示真彩色成像，WB实验展示并保存重叠（Overlay/Merge）的结果； 5.3.8 图像输出格式为 .tif，.jpg； 5.3.9 成像面积：不小于22x15cm，4种成像面积可选； 5.3.10 配有金属样品盘，透明玻璃盘，可清洗，防止化学试剂残留，影响成像效果； 5.3.11 远程控制软件：无权限限制，自由安装到个人电脑，可远程查看仪器的状态，复制结果图像，并预约上机时间； 5.3.12 标配白光反射LED光源、紫外反射光源、白光透射光源 5.3.13 标配带通滤光片Cy3/EtBr: 605BP40 ★5.3.14 电动滤光片轮≥8位，支持至少2位定制滤光片；支持用户无需额外工具自行安装更换； 5.3.15 数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等； 5.3.16 分析软件： 5.3.16.1 自动或手动完成泳道识别、条带定位、背景扣除并计算相对含量 5.3.16.2 有4种背景扣除方式供选择 5.3.16.3 自动计算蛋白或核酸分子量 5.3.16.4 支持含量校正定量分析和归一化定量分析 5.3.16.5 直接打开和处理多通道图像，自动计算泳道相似性 5.3.16.6 可3D视图，进行热图分析，可同时处理多个图像信息进行对比和分析 ★5.3.16.7 可导入色谱曲线分析蛋白纯度，并将凝胶样品编号标记在色谱图中以PDF报告导出 5.3.16.8 支持自动菌落计数、孔板计数。 5.3.17 具备白光透射成像功能，OD值定量检测 四、售后 1整机免费保修1年，保修期内因质量问题导致的相关费用全免。质保期后提供终身维修维护。 2仪器到货后5～10个工作日，专职液质工程师上门安装并做基本操作培训，仪器安装完后专职应用工程师上门做软件及应用方法培训，时长不少于3天 3 成都本地有专职液质维修及应用工程师，提供及时的售后服务。 4 免费800或400服务电话，在线工程师4小时内为用户解决相关问题。需要上门服务的在2个工作日内上门服务。 五、配置要求 1 三重四极杆质谱仪主机 1套 2 ESI离子源 1套 3仪器控制及数据处理软件 1套 4 高压二元梯度泵 1套 5 自动进样器 1套 6 柱温箱 1套 7 五路脱气机 1套 8 泵油 2瓶 9 ESI喷针 2根 10 工作站电脑 1套 11 氮气发生器 12 UPS电源 1套 13 样品瓶 500个 14 溶剂瓶 5个 15 色谱柱 2根 16 质谱、液相通讯数据线（＞8m） 17 蛋白液相分析系统主机1套 18 蛋白液相分析系统 第二年保修 1套 19 蛋白液相分析系统仪器控制电脑及软件序列包 1套 20 蛋白液相分析系统入口选择阀组件（4 入口） 1套 21 蛋白液相分析系统单出口阀组件（1 出口） 1套 22 蛋白液相分析系统圆形收集器 1套 23 超灵敏多功能成像仪主机一台，内含12.1英寸触摸屏，CCD相机，F0.74镜头，仪器控制电脑 1套 24 超灵敏多功能成像仪配备白光反射光源、紫外反射光源、白光透射光源、滤光片轮及化学发光样品盘、白光透射样品盘 1套 25 超灵敏多功能成像仪控制软件、电源线、数据线、操作手册 1套 26 超灵敏多功能成像仪分析软件 1套 | 否