## Sheet1
国家级人才引进配套“激光共聚焦显微镜”购置项目设备清单
序号 | 采购品目 | 主要技术指标 | 是否进口
1 | 激光共聚焦显微镜 | 一、技术参数 ★1.激光器系统：要求至少配置4个固态激光器，波长分别为405nm，488nm，561nm，640nm。软件可以直接控制所有激光器开关以及强度，并具有实验中≥ 30 min未使用自动休眠功能，激光器功率最小调节精度≤0.01%。（需在投标文件中提供软件截图并加盖投标人公章佐证） 2．扫描模块 2.1扫描器与显微镜一体化设计、一体化像差及色差校正、一体化单色外观设计。 ★2.2共聚焦针孔采用复消色差校正，适合短波长（如 405 nm）激光成像，自动对齐，调节范围0.2到10AU（Airy Unit）。 2.3荧光检测器数量：≥3个，荧光通道共聚焦针孔连续可调；透射光DIC通道≥1个，透射光检测器可在样品导航时用作透射荧光检测器。 ★2.4荧光检测器类型：配置3个以上高灵敏度检测器，荧光检测器全部为光谱型检测器，而非相机宽场成像或硅基系列检测器。 ★2.5主分光镜：小角度入射，≤10°或AOBS，提供更好的激光压制效率，OD值≥6。（投标文件中需要提供官方彩页或官网截图资料并加盖投标人公章佐证） 2.6 扫描振镜X、Y方向扫描振镜数量≤2个，减少激发荧光信号的折射损失，采用超快线扫及帧飞回技术。 2.7扫描头绝对线性扫描运动，保证激光在每个点驻留时间相同，保证定量实验结果的准确性，且回转时间短，大于85%的帧时间（frame time）有效地用于图像采样。 2.8在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行左右360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。 ★2.9最大扫描分辨率≥6000 x 6000像素；扫描光学变倍：最小变倍扫描系数≤0.6x，且变倍连续可调，调节精度0.1x，低于1X的光学变倍比，可以在同一观察位置扩大观察视野，获得更多局部信息。（投标文件中需要提供官方彩页或官网截图资料并加盖投标人公章佐证） 2.10在非共振扫描模式下扫描速度：≥8幅/秒（512x512像素）；≥250幅/秒（512x16像素，16位），任何扫描模式下，扫描视场不小于20mm。 2.11光谱分光：利用可变次级二色分光镜或光栅分光，分光精度1nm。 ★2.12光谱扫描（Lambda成像）：两个检测器平行扫描完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；最小光谱检测范围（光谱分辨率）≤1.5nm；可根据结果做线性光谱拆分，去除自发荧光及荧光串扰。（投标文件中需要提供官方彩页或官网截图资料并加盖投标人公章佐证） 2.13具有实时电子组件：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理；过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过 LVDS 进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。 3．显微镜主机 3.1 研究型全自动倒置显微镜，色差反差双重矫正光学系统。 ★3.2显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm 。 ★3.3电动扫描载物台：行程≥130 mm x 100mm，配备多种样本的样品夹适配器，要求适合玻片，培养皿，多孔培养板等。 3.4 高亮度LED荧光光源，寿命≥20000小时。 3.5 荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动切换速度≤250毫秒，电动光闸，含UV、R、B激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。 3.6配置TFT电子触控屏系统可以控制显微镜并显示工作状态，TFT显示屏也可置于桌面进行操控。 3.7目镜一对：10X，视场数≥23 。 3.8物镜： 10X，数值孔径≥0.45，工作距离≥2.1mm； 20X，数值孔径≥0.8，工作距离≥0.55mm； ★40X，数值孔径≥0.95，工作距离≥0.25mm； ★40X，数值孔径 ≥ 1.10，工作距离≥ 0.60 mm，水浸式； ★63X，数值孔径≥1.40，工作距离≥0.19mm，油浸式。 3.10专业共聚焦用防震台，面积不小于900x750mm。 4．高分辨率系统 ★4.1高分辨率多通道成像：所有通道支持光谱分光，可以灵活选择荧光收集波段，光谱精度≤1.5nm。 4.2高分辨率成像可使用激光器波段：405nm，488nm，561nm和640nm，同时超分辨率成像通道≥3个。 4.3荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。 4.5超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 ★4.6超高分辨率模块：使用超分辨率模块的达到XY方向分辨率≤100nm。（投标文件中需要提供官方实测数据并加盖投标人公章佐证） 4.7超高分辨率采用线性维纳滤波算法，无需迭代反卷积处理，支持实时超分辨率的多维实验，超高分辨率成像的结果可用于荧光定量分析。 4.8 获取图像时系统可自动配置各项参数，一键式处理生成超分辨率图像，也可支持在线实时处理生成超分辨率图像，并保存原始数据。 5．软件部分及图像工作站 5.1 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。 5.2 时间序列模块：用于设置及自动随时间获取动态图像。 5.3 光谱扫描及拆分功能：可以去除自发荧光，及荧光串扰。 5.4 景深扩展模块：用于全景深图像叠加运算和展示。 5.5 共定位分析模块：对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数，曼德尔系数，皮尔森系数等。 5.6 图像反卷积处理功能：提供≥3种图像反卷积（Deconvolution）方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。 5.7 同步数据处理模块：可在图像拍摄的同时实时传输数据并做图像处理，支持多种模式的图像处理。 5.8图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。 5.9 图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。 5.10裁剪功能，灵活地选择扫描区域。 5.11 REUSE功能：再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。 5.12自动聚焦模块：自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。 5.13三维采集模块：用于设置及自动获取Z轴三维图像，包括起始点/终止点和中心点两种采集模式。 5.14 Z轴深度补偿功能：自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 5.15多位点及大视野拼图模块：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 5.16动态聚焦地图功能：通过多焦点三维位置（Support Points）拟合的聚焦地图实现样品大视野拼图，可解决因样品不平、皿底缺陷或者热效应引起的图像采集过程中聚焦不准的情况，实现完美聚焦；适用于多种成像方式（明场、荧光等），并兼容玻底皿与塑料皿。 5.17高动态范围成像：通过自动采集和组合不同激发强度的图像，获取具有扩展动态范围的图像。 ★5.18交互式漂白：在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。（需在投标文件中提供软件截图并加盖投标人公章佐证） 5.19图像分析模块：创建自动测量程序，图像分割，强度测量，批处理功能等，可通过附加功能（边缘、算术、形态学分割、二进制等)扩展图像分析的能力。除了经典的分割方法，机器学习的模型也可以用于图像分割。可对图像面积、周长、中心点坐标等几何形状参数和荧光强度参数进行测量，用户也可自定义测量参数。数据以表格、列表和散点图/直方图、热图等方式显示，表格、图表和图像可以交互链接，以便用户查看数据。 5.20三维图像处理：3D和4D图像渲染，有≥4种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。可在同一界面下同时进行2D和3D图像可视化，可以在显示3D渲染效果的同时显示单层2D图像。 ★5.21原厂离线图像处理软件：用于查看该设备拍摄的显微图像，调节对比度，对图像添加标尺及标注；可进行常见的文件格式的数据导入/导出（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）；具有≥1种二维图像去模糊功能，可利用二维去模糊算法进行图像质量优化；可对3D数据进行3D渲染并导出3D渲染视频；可实现2D数据关联；可展示正交图像，展示XY/YZ/XZ的任一切面层，并创建任一切面层图像；具有交互测量工具，可自定义测量参数，形成测量工作流，可对轮廓、曲线、面积、灰度等值进行测量。 5.22硬件配置不低于以下要求：Intel® Xeon Gold 4核处理器，主频≥3.6 GHz，≥512 G SSD高速硬盘以及≥2个6TB SATA 7200 rpm硬盘，≧64GB内存，DVD刻录机，≥32英寸液晶显示器，分辨率≥3840 × 2160，Windows 10 Ultimate x64操作系统。 二、技术售后服务 1．保修期：仪器保修期为验收合格之日起1年。 2．维修响应时间：在接到用户报修后，乙方可在2小时内进行答复，若需上门维修，48小时内赶到现场并及时排除故障，如有特殊情况，双方协议为准。 3．保修期内：保修范围内正常损坏零部件不收取费用，每年提供至少一次大型整机检修服务；保修期内维修服务不收取服务费用。 4．保修期外，用户可到生产厂商指定处优惠购买备品备件。维修工程师将不定期访问用户，检查仪器的运行情况，交流应用方面技术。 5．培训计划：现场安装培训：时间2-5天。通过培训后以达到用户能够熟练掌握设备最新技术，包括硬件、软件及整个系统的操作、应用、测试； 6．进阶培训：仪器交付使用1个月内，提供在用户现场进行为期5-7天培训； 7．高阶培训：仪器交付使用3个月内，针对实验室课题方向，在用户现场进行为期3-5天操作等高级培训；为设备提供免费应用支持服务，协助用户摸索实验条件，完善实验流程，保证得到最佳实验结果； 8．全国培训班：质保期内，提供两个免费名额，用户可自愿前往厂家组织的共聚焦全国用户高级培训班交流学习。 三、配置要求 1．主机1台 2．物镜：10X；20X；40X；40X水镜；63X油镜 3．荧光光源和光源适配器1套 4．探测器：4个 5．固态激光器：405nm固态激光器1个、488nm固态激光器1个、561nm固态激光器1个、640nm固态激光器1个 6．高分辨率系统1套 7．软件部分及图像工作站1套 | 否